## Tables
|  |  | D | 84683 | s-1 g-1
|  |  | A | 86920 | Bq g-1
Reference Co-60 (NIST) |  |  |  | 0.97426
TDCR | 0.9788
eff | 0.97426 |  | eff (anaytical) | 0.97681 |  | error | 0.2615% | time | 0.52 | s
|  |  |  | L | LA | LB | LC
T/AB | 0.99223 |  |  | 0.0013093 | 0.0013032 | 0.001337 | 0.0012941
T/BC | 0.99234 |  |  | 1.3093 | 1.3032 | 1.337 | 1.2941
T/AC | 0.99275 |  |  |  | 99.53% | 102.1% | 98.84%
|  |  |  | method | Nelder-Mead
N | eff (stochastic) | u(eff) | time /s | error | L /keV-1 | LA /keV-1 | LB /keV-1 | LC /keV-1
10 | 1 |  | 21 | 2.642% | 1.3072 | 1.2869 | 1.2995 | 1.3352
20 | 1 |  | 39 | 2.642% | 1.3209 | 1.3084 | 1.3095 | 1.3448
50 | 0.97371 |  | 97 | -0.05667% | 1.3383 | 1.2876 | 1.3461 | 1.3813
100 | 0.98998 |  | 198 | 1.614% | 1.3072 | 1.2796 | 1.3733 | 1.2686
200 | 0.96555 |  | 380 | -0.8941% | 1.303 | 1.2581 | 1.3528 | 1.2982
500 | 0.98094 |  | 949 | 0.6852% | 1.3142 | 1.3453 | 1.3572 | 1.2402
1000 | 0.97841 |  | 1744 | 0.4261% | 1.3137 | 1.2948 | 1.3438 | 1.3025
2000 | 0.97424 |  | 3778 | -0.002266% | 1.3196 | 1.3384 | 1.3393 | 1.281
3000 | 0.97944 |  | 5904 | 0.5312% | 1.3227 | 1.2972 | 1.3628 | 1.3082
4000 | 0.97541 | 0.2106% | 7765 | 0.1176% | 1.3279 | 1.3035 | 1.3375 | 1.3426
5000 | 0.97811 |  | 8584 | 0.395% | 1.3254 | 1.3095 | 1.3702 | 1.2966
6000 | 0.97788 | 0.1577% | 10242.7935 | 0.3712% | 1.3208 | 1.3021 | 1.3367 | 1.3236
7000 | 0.97559 | 0.1562% | 12233 | 0.1362% | 1.3243 | 1.3104 | 1.4089 | 1.2536
8000 | 0.97967 | 0.1333% | 15302.6573 | 0.5554% | 1.3498 | 1.3478 | 1.3688 | 1.3328
9000 | 0.97432 | 0.1429% | 14955 | 0.006277% | 1.2056 | 1.2135 | 1.1621 | 1.2412
10000 | 0.97699 | 0.1275% | 19231 | 0.2794% | 1.3339 | 1.3042 | 1.4039 | 1.2937
20000 | 0.97582 | 0.09256% | 34634 | 0.1598% | 1.21 | 1.2126 | 1.223 | 1.1945
Issue | dependant of the initial guess
[5 empty] | 97.89% | 101.6% | 98.47%
[5 empty] | 101.2% | 101.3% | 96.85%
[5 empty] | 98.07% | 103% | 98.9%
[5 empty] | 98.54% | 101.1% | 101.5%
start | l | 0.5 | method | Golden
N | eff (stochastic) | std | time /s | error | L /keV-1
10 | 100% | 0% | 5.2426 | 2.642% | 4.7613
20 | 99.99% | 0.005235% | 11.3779 | 2.636% | 1.5623
50 | 97.43% | 1.715% | 28.2542 | -0.0006262% | 1.0019
100 | 99.81% | 0.137% | 55.3832 | 2.448% | 1.5755
1000 | 97.6% | 0.393% | 568.8571 | 0.1764% | 0.97567
2000 | 97.03% | 0.3255% | 1177.683 | -0.4098% | 0.99882
3000 | 97.43% | 0.2437% | 1751.6538 | -0.0002752% | 1.0689
5000 | 97.36% | 0.1933% | 2804.289 | -0.07177% | 1.1928
10000 | 97.48% | 0.131% | 5691.6799 | 0.05039% | 1.0213
start | l | 2 | method | Golden
N | eff (stochastic) | std | time /s | error | L /keV-1 | speed | time/h
10 | 100% | 9.005e-06% | 5.4688 | 2.642% | 1.3788 | 1.8286 | 0.0015191
20 | 99.76% | 0.2346% | 11.3436 | 2.395% | 1.3827 | 1.7631 | 0.003151
50 | 98.6% | 0.8843% | 28.6036 | 1.201% | 0.8541 | 1.748 | 0.0079454
100 | 98.03% | 0.9458% | 55.9213 | 0.6198% | 0.9803 | 1.7882 | 0.015534
1000 | 97.4% | 0.4435% | 556.9977 | -0.03197% | 1.0557 | 1.7953 | 0.15472
2000 | 97.45% | 0.2967% | 1113.9039 | 0.02116% | 1.0143 | 1.7955 | 0.30942
3000 | 96.87% | 0.2736% | 1702.9735 | -0.571% | 1.0213 | 1.7616 | 0.47305
5000 | 97.38% | 0.1903% | 2867.0067 | -0.04991% | 1.079 | 1.744 | 0.79639
10000 | 97.3% | 0.1364% | 5732.1052 | -0.1286% | 1.0902 | 1.7446 | 1.5923
N=10000
Method | eff | u | time /s | error | L/keV-1 | speed | time/h
Golden | 97.28% | 0.1383% | 5782.092 | -0.1485% | 0.99188 | 1.7295 | 1.6061
Brent | 96.85% | 0.1497% | 5012.1047 | -0.5912% | 1 | 1.9952 | 1.3923
bounded | 97.26% | 0.1388% | 3161.9372 | -0.1752% | 1.0981 | 3.1626 | 0.87832
start | l | 1 | method | Golden |  |  | 3.5298 | decays /s |  | Symetrical model
|  |  |  | N max funct | 20 |  | 0.07102
N | eff (stochastic) | std | time /s | interation | error | L /keV-1 | speed /s | time /h | Z-score | ref
10 | 100% | 0.01% | 57.3204 | 20 | 2.642% | 1.6262 | 3.4892 | 0.015922 | 264.1616 | 0.97426 | 0.00010027
20 | 100% | 0.01% | 112.0548 | 20 | 2.642% | 1.6393 | 3.5697 | 0.031126 | 264.141 | 0.97426 | 0.020396
50 | 98.41% | 1.575% | 297.8642 | 20 | 1.009% | 2.7632 | 3.3572 | 0.08274 | 0.64064 | 0.97426 | 0.01988
100 | 99.84% | 0.145% | 577.4068 | 20 | 2.48% | 2.8541 | 3.4638 | 0.16039 | 17.1038 | 0.97426 | 0.01141
200 | 96.6% | 1.123% | 1108.3204 | 20 | -0.8457% | 1 | 3.6091 | 0.30787 | 0.75321 | 0.97426 | 0.0037538
500 | 97.73% | 0.5349% | 2808.4865 | 20 | 0.3159% | 0.94444 | 3.5606 | 0.78014 | 0.59053 | 0.97426 | 0.0031306
800 | 96.78% | 0.4916% | 4476.9732 | 20 | -0.6675% | 1 | 3.5738 | 1.2436 | 1.3579 | 0.97426 | 0.0025749
1000 | 97.57% | 0.4139% | 5620.5698 | 20 | 0.1525% | 1.1457 | 3.5584 | 1.5613 | 0.36848 | 0.97426 | 0.0017669
2000 | 97.62% | 0.2836% | 11225.0371 | 20 | 0.1979% | 1.2942 | 3.5635 | 3.1181 | 0.69778 | 0.97426 | 0.0013081
3000 | 97.28% | 0.255% | 16806.002 | 20 | -0.1506% | 1.0978 | 3.5702 | 4.6683 | 0.59054 | 0.97426 | 0.00060923
5000 | 97.08% | 0.203% | 28471.068 | 20 | -0.3548% | 1.0902 | 3.5123 | 7.9086 | 1.7481 | 0.97426 | 1.0006
10000 | 97.28% | 0.1368% | 56222.4402 | 17 | -0.1462% | 1.0469 | 3.0237 | 15.6173 | 1.0691 | 0.97426 | 2.0006
20000 | 97.44% | 0.09597% | 111933.4421 | 20 | 0.01632% | 1.1246 | 3.5736 | 31.0926 | 0.1701 | 0.97426
50000 | [9 empty] | 0.9743
Bounded is faster but does not work when the range is not closely set. Cannot operate due to large variation of L with various radionuclides. Method Golden gives flexibility to various L.
start | l | 1 | method | Nelder-Mead |  |  | 1.1344 | decays /s |  | Asymetrical model
|  |  |  | N max funct | 20 |  | 0.046098
N | eff (stochastic) | std | time /s | interation | error | L /keV-1 | LA /keV-1 | LB /keV-1 | LC /keV-1 | speed /s | time /h | Z-score | ref
10 | 90% | 9.487% | 176.0959 | 20 | -7.623% | 2.6691 | 2.6655 | 2.667 | 2.6748 | 1.1357 | 0.048916 | 0.80349 | 0.97426 | 0.00010027
20 | 100% | 0.01009% | 348.6017 | 20 | 2.64% | 3.9927 | 3.8668 | 3.889 | 4.2223 | 1.1474 | 0.096834 | 261.5558 | 0.97426 | 0.020396
50 | 99.98% | 0.01523% | 927.6031 | 20 | 2.625% | 2.7247 | 2.7895 | 2.6104 | 2.7742 | 1.078 | 0.25767 | 172.3498 | 0.97426 | 0.01988
100 | 97.04% | 1.466% | 1831.9745 | 20 | -0.3942% | 0.92499 | 0.93258 | 0.90983 | 0.93258 | 1.0917 | 0.50888 | 0.26891 | 0.97426 | 0.01141
200 | 97.4% | 0.9713% | 3671.1842 | 20 | -0.02354% | 1.6095 | 1.6217 | 1.5914 | 1.6155 | 1.0896 | 1.0198 | 0.024234 | 0.97426 | 0.0037538
500 | 97.1% | 0.6527% | 9038.7206 | 20 | -0.3394% | 1.2116 | 1.2317 | 1.2016 | 1.2016 | 1.1064 | 2.5108 | 0.51992 | 0.97426 | 0.0031306
800 | 97.47% | 0.4633% | 14403.6835 | 20 | 0.04586% | 1.1984 | 1.1879 | 1.2074 | 1.1999 | 1.1108 | 4.001 | 0.098996 | 0.97426 | 0.0025749
1000 | 97.65% | 0.4002% | 16559.1631 | 20 | 0.2317% | 1.0074 | 0.99043 | 1.0422 | 0.98943 | 1.2078 | 4.5998 | 0.57885 | 0.97426 | 0.0017669
2000 | 97.26% | 0.3138% | 35556.1002 | 20 | -0.1698% | 1.0181 | 1.0069 | 1.0403 | 1.0069 | 1.125 | 9.8767 | 0.54125 | 0.97426 | 0.0013081
3000 | 96.89% | 0.2664% | 50842.1371 | 20 | -0.5549% | 0.96683 | 0.96511 | 0.97542 | 0.95996 | 1.1801 | 14.1228 | 2.083 | 0.97426 | 0.00060923
5000 | 97.28% | 0.1967% | 82901.1148 | 20 | -0.1468% | 1.1056 | 1.1139 | 1.1216 | 1.0814 | 1.2063 | 23.0281 | 0.74645 | 0.97426 | 1.0006
10000 | 97.29% | 0.1352% | 172397.8475 | 20 | -0.1389% | 1.0708 | 1.0634 | 1.0934 | 1.0555 | 1.1601 | 47.8883 | 1.0273 | 0.97426 | 2.0006
20000 |  |  |  |  | -100% |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.97426
50000 |  |  |  |  | -100%